| 序号 | 技术指标 | 具体技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动校准亮度曲线 | 显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 2 | 基本参数 | ≧30英寸，分辨率≧3280×2048，点距≦0.197×0.197mm，最大亮度≧1300cd/m²，对比度≧2000：1 ，响应时间≦28ms（Ton≤13ms，Toff≤15ms），可视角度≥178°（CR≥10） |
| 4 | 动态校正 | 显示器LUT表可以动态生成，DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节,提供国家知识产权局认可的证明材料以及通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 5 | 亮度均匀性 | 显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 6 | 色彩 | 色彩度≧4.398Trillion(42bit)，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 7 | 视频端口 | 输入接口：DVI-D×1、DP×1。提供产品说明书内显示器接口示意图 |
| 8 | 观片灯功能 | 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 9 | 前置感光功能 | 显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正，提供国家版权局认可的证明材料 |
| 10 | 环境光自适应 | 显示器可根据环境光自适应调整亮度，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下，提供该功能的产品说明书复印件 |
| 11 | 亮度快捷切换 | 显示器可通过触控按键一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节，提供该功能的产品说明书复印件 |
| 12 | 一键增亮 | 通过调用一键增亮功能，可迅速提高显示器亮度，在提高诊断效率的同时保护医生视力，提供该产品说明书内的证明材料，国家知识产权局认可的证明材料 |
| 13 | 电源配置 | 电源要求为24V DC-6.25A，需提供中国强制认证证书内的电源要求 |
| 14 | 人体感应 | 显示器前方具有两个生命体探头， 可探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒显示器，用于消除医用显示器残影并自行保养延长显示器寿命，并更好地实现节能，提供产品说明书内该功能使用说明材料 |
| 15 | 残影消除 | 消除因为屏幕本身差异和使用后衰减不同造成的两个屏显不一致，显示更准确完美的一致性。提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 16 | 聚光灯 | 通过管理系统开启聚光灯功能，可对鼠标移动轨迹进行准确的识别，能对部分显示内容着重显示，聚光灯形状可选择圆形和矩形，尺寸可选择小、中、大，可设定热键快速开启聚光灯，提供软件功能截图和国家知识产权局认可的证明材料 |
| 17 | 屏幕克隆 | 通过管理系统开启屏幕克隆功能，可将源显示器的画面拼接之后克隆至目标显示器，可设定开关热键，通过热键快速开启屏幕克隆功能，提供软件功能截图。 |
| 18 | 老化检测 | 显示器可自动进行老化检测，并实时校正，提供“显示器的自动老化检测系统”专利证明材料 |
| 19 | 神经网络颜色校准 | 显示器可以实现色彩的精确校准，有效解决了在不同场景使用不同信号源的情况下，显示器对同一显示画面的表现存在的差异性难题，提高显示器图像显示质量，减少不必要的误差，提供“一种基于神经网络的显示器颜色校准系统及方法”专利证明材料 |
| 20 | 鼠标快速定位 | 通过管理系统开启鼠标快速定位功能，在高分辨率显示器快速定位到鼠标位置，可设定开关热键，通过热键快速开启鼠标快速定位功能，提供软件功能截图 |
| 21 | 截图功能 | 通过管理系统开启截图功能，可在不依赖第三方软件的情况下对屏幕画面进行截图，并且自由选择所需的截图区域与保存方式，可设定开关热键，通过热键快速开启截图功能，提供该功能的软件截图。 |
| 22 | 护眼提醒功能 | 通过管理系统开启护眼提示，可设定提示时间间隔，提供软件功能截图 |
| 23 | 产品证书 | 提供软件相关的如显示专家软件计算机软件著作权登记证书 |
| 24 | 虚拟显示器 | 通过管理系统开启虚拟显示器功能，可在一个显示器上根据需要将显示区域分割成最多4块区域，每块区域单独显示，布局模式≥5种，可设定开关热键，通过热键快速开启虚拟显示器功能，提供软件功能截图。 |
| 25 | CCC认证 | 产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致。 |
| 26 | 节能认证 | 产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致 。 |
| 27 | 质量控制软件 | 智能化专业显示器质量保证软件，具有医用显示器质量检测、校准和提供书面报告的功能，提供软件功能截图或者照片。 软件设置模块提供≥12个不可变更的标准QC策略库，此类策略只可查看，不支持修改。 软件首页可查看连接专业显示器的基本信息，配置QA计划任务，选择QC策略，锁定菜单，设置环境照度，阅片环境，工程码等。 性能检测模块可对显示器进行专业的性能检测，以判别当前显示器是否符合医用DICOM诊断标准。性能检测完成后，会显示本次检测的结果。 校准功能模块主要用于对显示器的DICOM 曲线进行标准型校准，校准执行完毕后，会呈现出此次校准的结果。 报告模块主要用于展示检测和校准的历史记录，可通过机型、SN、操作类型、结果、QC策略、操作人、日期范围、显示器类型等进行精确定位。 提供医用显示器质量管理系统计算机软件著作权登记证书 |